## Kopper
Produsent | Introdusert | Fiksasjon | Merknad | NRL navn | Kode | Ant_2023 | Ant_totalt | Overlevelse | Tid_est | ant_risk | Max tid | ODEP (24.05.24) | Annen dok ii) | Swedish | Danish | Finnish | Australian | English | Other reg* | Other literature | RSA |  | Rating | Comments
DePuy Synthes | 2007 | Sementert |  | MARATHON | 188 | 763 | 32580 | 98,4 (98,3-98,6) | 10 | 7844 | 15.4 | 13A* |  | 15 500 pas, 99,4% 5 år | Intet | Intet | intet | 1,3-2,07% rev at 7 yrs, >26 000 pas |  |  | Flatøy B et al 2015. RSA 2 år. Low wear, high stability - promises of success in a moderately cross-linked cup? Hip Int. | Link til artikkel
Stryker | 2010 | Sementert |  | EXETER X3 RIMFIT | 201 | 403 | 13416 | 98,4 (98,2-98,7) | 10 | 2359 | 13.3 | 10A* | [8 empty] | Finner ikke RSA
Smith & Nephew | 2007 | Usementert |  | R3 | 203 | 1236 | 7283 | 98,4 (98-98,9) | 10 | 205 | 13.8 | 13A*
Zimmer Biomet | 1995 | Usementert |  | TRILOGY | 125 | 97 | 8362 | 97,3 (96,9-97,7) | 10 | 3905 | 28.8 | 15A*
Stryker | 1999 | Usementert |  | TRIDENT | 161 | 3994 | 17404 | 98,3 (97,9-98,6) | 10 | 343 | 19.1 | 15A* (poly) 15A* (X3) | Tritanium MDM 7A
DePuy Synthes | 2000 | Usementert |  | PINNACLE | 175 | 2826 | 17459 | 98,2 (97,8-98,5) | 10 | 1378 | 18 | 15A*
Link | 1978 | Sementert | i) | IP, SP I | 55 | 181 | 8359 | 97,4 (97-97,8) | 10 | 3998 | 34.2 | 15A* (XLPE 7A*)
Link | 1978 | Sementert | i) | LUBINUS | 58 | 154 | 2285 | 99,5 (99,1-99,9) | 10 | 111 | 31.1 | 15A*(XLPE 10A*)
Zimmer Biomet | 2002 | Sementert |  | AVANTAGE - sementert | 157 | 207 | 1804 | 98 (96,8-99,2) | 10 | 177 | 20.6 | 7A
Zimmer Biomet | 1991 | Usementert |  | AVANTAGE - usementert | 157 | 25 | 597 | 96.4 (94-98,9) | 10 | 130 | 19.5 | 10A | ODEP gjelder Avantage Reload
Zimmer Biomet | 2009 | Usementert |  | CONTINUUM | 220 | 45 | 1355 | 97,5 (96,6-98,5) | 9.5 | 32 | 9.8 | 10A* |  |  |  | 2019: Registerstudie med 0-9 års oppfølging. 7-års survival 94.6% |  |  |  |  | Amerikansk RSA-studie på gang. Intet publisert, abstrakt på RSA-metode på noen av pasientene ORS 2016
Smith & Nephew | 2000 | Usementert |  | POLARCUP usementert | 192 | 28 | 511 | 98,7 (97,6-99,9) | 10 | 63 | 13.2 | 10A* | [7 empty] | Cypres A et al 2019. >10 års resultater på 244 pasienter, retrospektivt. Kopp-overlevelse 95.9%
Smith & Nephew | 2000 | Sementert | ii) | REFLECTION ALL POLY | 117 | 12 | 3441 | 97,9 (97,3-98,4) | 10 | 2335 | 20.9 | 15A
Smith & Nephew | 2000 | Sementert |  | POLARCUP sementert | 192 | 149 | 883 | 98,5 (97,2-99,9) | 9.7 | 30 | 13.8 | 7A | nei
Zimmer Biomet | 2010 | Sementert |  | EXCEED ABT sementert | 193 | 37 | 909 | 96,1 (92-100) | 8.8 | 30 | 11.3 | 7A | nei
Zimmer Biomet |  | Usementert |  | G7 - usementert | 243 | 215 | 562 | 98,7 (97,8-99,7) | 2.2 | 31 | 3.1 | 7A* | bare kort oppfølging | [7 empty] | Berend KR et al 2017. 3-års resultater. Overlevelse 99,5%
Serf | 2000 | Begge |  | NOVAE - usementert | 242 | 49 | 107 | 100 (100-100) | 2 | 31 | 3.5 | 10A (sem og usem) | ja | [7 empty] | Choteau J.J Exp Orthop 2020. 7-11 år 6 revisjoner/240 pasienter, men noe lost to FU. Philippot R. Surg Technol Int 2013. Gode resultater, 100 pasienter, 12 år. Laurendon L et al 2018. 100/77 pasienter Serf Sunfit, 10 år, ingen revisjoner
JRI |  | Usementert |  | ACE | 238 | 37 | 89 | 97,1 (93,2-100) | 1.4 | 30 | 4.7 | Pre-Entry (2019) | Nei
DePuy Synthes | 2018 | Sementert |  | BI-MENTUM | 245 | 26 | 38 | 100 (100-100) | 0.2 | 30 | 1.9 | 7A | Nei, men koppen lages av Serf for Depuy, og skal være identisk |  |  |  | Nei | nei
DePuy Synthes | 2018 | Usementert |  | BI-MENTUM | 245 | 42 | 66 | 100 (100-100) | 0.9 | 30 | 2.2 | 10A | Nei, men koppen lages av Serf for Depuy, og skal være identisk, og det ser ut til at ODEP baseres på Serf |  |  |  | Nei | nei
Biotechni |  | Usementert |  | MULTI | 253 | 39 | 149 | 98,6 (96,6-100) | 0.1 | 30 | 3.4 | Ikke registrert | Nei
i) nyere kopp med identisk eller svært lik morfologi som forløperen, men skiftet til kryssbundet plast. Forløperen har gode resultater med mer enn 10 års oppfølging. Dette gjelder også plasthodene i DM-koppene.
ii) forløperen har dårlige resultater, men tallene her gjelder kun XLPE-varianten
Proteseoverlevelsen i NRL leses ved 10 år eller når mindre enn 30 pasienter er igjen 'at risk' (kolonnen Tid_est), og oppfølgingstiden for den første registrerte operasjonen er angitt i kolonnen Maxtid_oppfølg
ODEP: 10A* eller bedre ansees som veldokumentert med gode resultater
Implantater farget grønt ansees som veldokumenterte med gode resultater. Dette innebærer bedre enn 95% proteseoverlevelse med minst 10 års oppfølging, eller annen surrogat-dokumentasjon av høy kvalitet
Implantater farget i grått ansees som ikke fullstendig veldokumenterte
Implantater som er benyttet hos flere enn 10 pasienter i det aktuelle året er inkludert

## Stammer
Produsent | Introduksjon | Fiksasjon | Merknad | NRL Navn | Kode | Ant_2023 | Ant_tot | Overlevelse NRL | Tid_est | ant_risk | maxtid_oppfølg | ODEP (14.04.23) | Annen dok i) | Swedish | Danish | Finnish | Australian | English | Other reg* | Other literature | RSA | Rating | Comments
Depuy Synthes | 1986 | Usementert |  | CORAIL | 106 | 5105 | 76280 | 98,3 (98,2-98,4) | 10 | 22021 | 35.1 | 15A*
Stryker | 1970 | Sementert |  | EXETER | 2 | 1267 | 39656 | 98,4 (98,3-98,6) | 10 | 15567 | 35.5 | 15A*
Waldemar Link | 1978 | Sementert |  | LUBINUS SP II | 59 | 1876 | 15981 | 98,9 (98,7-99,2) | 10 | 3579 | 30.2 | 15A*
Depuy Synthes | 1994/2005(AMT) | Sementert |  | C-STEM | 152 | 849 | 5067 | 97,5 (96,6-98,5) | 10 | 409 | 21.8 | 15A* | [5 empty] | 2.85% revisjoner ved 13 år |  |  | Flatøy B 2015, von Schewelov T 2014, Derbyshire B 2006, Sundberg M 2005
Zimmer Biomet | 1989 | Sementert |  | MS-30 | 120 | 538 | 4548 | 99 (98,6-99,5) | 10 | 1406 | 25.6 | 15A* | [5 empty] | 2,6% revisjoner etter 13 år
Smith & Nephew | 2000 | Usementert | i) | POLARSTEM | 202 | 449 | 1930 | 99,1 (98,3-99,8) | 10 | 158 | 12.8 | 10A* |  |  |  |  | Polarstem/R3 4.8% revisjoner ved 10 år | Polarstem/R3 1.5% revisjoner ved 10 år (10-250 pasienter at risk) |  | Cypres A et al 2019. >10 års resultater på 244 pasienter, retrospektivt. Stamme-overlevelse 99.1% |  |  | 10 års resultater fra England/Australia gjør at stammen ansees som veldokumentert
Smith & Nephew |  | Sementert |  | POLARSTEM CEM | 202 | 36 | 44 | 97,7 (93,4-100) | 0.3 | 30 | 1.3 | 5A | nei
JRI |  | Usementert | i) | FURLONG EVOLUTION | 211 | 23 | 290 | 98,2 (96,6-99,8) | 7.2 | 30 | 9.1 | 7A* | ja |  |  |  |  | 2,22% revisjoner ved 5 år |  |  | Weber E et al, 2019. RSA 2 år, gode resultater |  | intet i Pubmed unntatt en FI-studie: Bah MT 2015
DePuy Synthes |  | Sementert |  | CORAIL CEM | 106 | 57 | 520 | 98,8 (97,7-99,9) | 10 | 89 | 15 | 10A
Smith & Nephew |  | Sementert |  | SPECTRON EF | 16 | 15 | 10669 | 96,2 (95,8-96,7) | 10 | 6466 | 36.1 | 15A
Stryker | 2012 | Usementert |  | ACCOLADE II | 213 | 170 | 2706 | 98,4 (97,8-98,9) | 10 | 101 | 10.9 | 7A* | ja | 1310 pasienter 2012-16, 2 revisjoner |  |  | 2% revisjoner etter 3 år. Accolade (1) 7,5% etter 15 år. | 1.,97% revisjoner ved 5 år |  |  | Collopy D et al 2022. RSA 2 år. Ikke RCT. 30 pasienter, 2 år. Stabil protese |  | Protese fra 2012… Accolade (1) har gode resultater til 14 år i NJR)
i) Annen dokumentasjon med minst 10 års overlevelse på minst 95%, eller RSA-studier. Studiene vurderes mht kvalitet; f.eks vil retrospektive studier fra enkeltsentre ikke nødvendigvis være tilstrekkelig selv med >10 års oppfølging
Proteseoverlevelsen i NRL leses ved 10 år eller når mindre enn 30 pasienter er igjen 'at risk' (kolonnen Tid_est), og oppfølgingstiden for den første registrerte operasjonen er angitt i kolonnen Maxtid_oppfølg
ODEP: 10A* eller bedre ansees som veldokumentert med gode resultater
Implantater farget grønt ansees som veldokumenterte. Dette innebærer bedre enn 95% proteseoverlevelse med minst 10 års oppfølging
Implantater farget i grått ansees som ikke fullstendig veldokumenterte
Implantater som er benyttet hos flere enn 10 pasienter i det aktuelle året er inkludert. Implantater som vanligvis benyttes som revisjonsimplantater er luket ut, og det samme gjelder feilregistrerte implantater.