#### FEILSØKNINGSSKJEMA

TRYKK/ VOLUMKONTROLLERT RESPIRATOR

| Generelt |
| --- |
| Kontroller strømtilførsel (kontakter i vegg og apparat) |
| Kontroller feste for slanger, inklusive ventil |
| Ved tidevolum/ høytrykks alarm: Hovedårsak er ”Stopp i luftveier eller respiratorslanger” |
| Årsak | Handling |
| Knekkdannelse på slanger | Rette ut knekkdannelse |
| Sekretplugg i slanger | Rengjør eller skift |
| Sekretplugg i trakealkanyle | Rengjøre eller skift innerkanyle evt. hele kanyle |
| Sekretplugg i luftveier | Bruk hostemaskin og/eller sug rent |
| Ved lavtrykksalarm: Hovedårsak er – ”Luftlekkasje” |
| Årsak | Handling |
| Lekkasje rundt trakealkanylen | kontroller cuffen |
| Slanger har løsnet eller gått i stykker | feste eller skifte |
| Respiratoren svikter, gir ikke luft | bytt til reservemaskin, sjekk sikring, lever inn til reparasjon |