#### COUGH ASSIST RENHOLD, VEDLIKEHOLD OG SERVICE PÅ SYKEHUSET

VIKTIG	For å unngå elektrisk støt, skal Cough Assist alltid være frakoblet strømkilde når den rengjøres.

RENGJØRING

Apparatet

Apparatets overflater rengjøres ukentlig og mellom hver pasient med fuktig klut (såpe og vann), og desinfiseres med bakteriedrepende middel (for eksempel 70 % isopropylalkohol).

Pasientkretsen

- Filter, respirasjonsslange, adaptere og pasient utstyr er en pasient utstyr.

- Pasientkretsen må byttes ut mellom hver pasient, den kan ikke steriliseres eller vaskes i 80 grader for å bruke det på nytt.

- Hos pasienter med lungeinfeksjoner må slangesettet evt. byttes daglig ved hyppig bruk av Cough Assist, for å unngå bakterievekst.

- Ellers slangesettet anbefales å bytte en gang pr. uke.

- Bakterie -/ virus filteret beskytter apparatet mot fremmende partikler fra pasienten. Det kan ikke vaskes, men skiftes ved slangesett –bytte, eller om den er tett pga fuktighet eller spytt.

Maske

- Respirasjonsslange, adaptere og maske vaskes grundig med såpe og vann etter bruk, samt hvis spytt eller slim har havnet inn i slangen under behandling.

- Engans maske kan ikke vaskes i 80 grader.

- Lærdals maske kan vaskes i instrumentvaskemaskin i 80 grader.

- Delene enten lufttørkes eller tørkes med vannabsorberende papir.

- Delene må være fullstendig tørre før de brukes igjen.

Trakeostomitube

- Det er en fordel å ha flere silikontuber tilgjengelig under behandlingen. Dette er spesielt viktig hvis det kommer mye slim eller pasienten har pågående luftveisinfeksjon. Da bytter man ren silikontube til pasientkretsen før neste behandlingsøkt.

- Adapteren og slangen vaskes grundig med såpe og vann etter bruk.

- Delene for silikontubene tas fra hverandre og vaskes i instrumentvaskemaskin i 80 grader.

- Delene enten lufttørkes eller tørkes med vannabsorberende papir.

- Delene må være fullstendig tørre før de brukes igjen.

VEDLIKEHOLD

Apparatet krever ikke noe rutinevedlikehold. Det anbefales for å holde apparatets overflater rene, kontrollere at luftinntaksåpningene ikke blokkeres og holde apparatet unna gardiner, tepper eller utstyr som produserer varme.

LAGERPLASS 	for apparatet:_______________________________

for forbruksutstyr:___________________________

BESTILLING AV FORBRUKSUTSTYR

Nye slangesetter og forbruksutstyr bestilles via:

__________________________________________Tlf._________________

SERVICE	Maskinen blir kalt automatisk til service en gang pr. året. Servicen utføres av:

_____________________________________________________	Tlf. _________________

# Text boxes

Bestillingsnummeret til slangesetter:

1871/006 spedbarn

1871/005 barn / ungdom

1871/004 voksen / stor

1871/012 tracheostomi

507010 bakterie -/ virusfilter

65-80-160 VBM tubeforlenger til tracheostomi