#### PERCUSSIONAIRE IMP2( DESINFEKSJON, RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD I HJEMMEBRUK

RENGJØRING

Apparatet

Apparatet kobles fra strømnettet før rengjøring.

Apparatets overflater rengjøres ukentlig med fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel, for eksempel såpe. Fuktighet må ikke komme inn i maskinen.

Pasientkretsen

Phasitronen( skal rengjøres daglig på følgende måte:

1. Phasitron demonteres i deler (som i bildet).

2. La delene og evt. silikontube for trakeostomi ligge i desinfeksjonsmiddel (for eksempel Virkon) i henhold til bruksanvisning på pakken: _____min.

3. Skyll med vann.

4. Delene lufttørkes, eller tørkes forsiktig med vannabsorberende papir.

Slangesettet rengjøres i desinfeksjonsmiddel 1 gang pr. uke.

1. Ta alltid løs bakteriefilteret fra den røde slangen før desinfeksjon. Filteret må ikke komme i kontakt med desinfeksjonsmiddelet.

2. La det lange ende av det røde slange ligge i desinfeksjonsmiddel (for eksempel Virkon) i henhold til bruksanvisning på pakken: _____min.

3. Skyll med vann.

4. Resten av slangesettet rengjøres utvendig med mildt såpevann.

5. Slangene tørkes ved å starte maskinen og koble slangene en etter en til den gule slangens kontakt på maskinen.

VEDLIKEHOLD

For å lette monteringen av Phasitronen( og slangesett, er det nødvendig å smøre noen av delene med jevne mellomrom. En hvit tube med silikon til dette bruk følger med maskinen.

Følgende deler skal smøres inn en gang pr. uke:

1. O-ringene (små svarte) på slangesettets koblinger

2. De sorte membranene i endene av Venturi -sylinderen.

3. O-ringen på Phasitronens( væskekammer.

FILTERBYTTE

Maskinen har følgende filtrer:

Filtrene kan ikke vaskes, men de byttes ut:

1. Kjøleluftfilter (svart under fordekslet) byttes ut hver annen uke.

2. Luftinntaksfilter bak maskinen byttes en gang pr. måned.

3. Det hvite filteret på den røde slangen byttes en gang pr. uke.

BESTILLING AV FORBRUKSUTSTYR

Forbruksutstyr bestilles via: _______________________________________ Tlf.__________

SERVICE

Maskinen blir kalt automatisk til service en gang pr. året. Servicen utføres av: ____________________________________________________________Tlf. ____________

# Text boxes

1

2

3

1

2

3