#### PERCUSSIONAIRE IMP2 DESINFEKSJON, RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD PÅ SYKEHUSET

RENGJØRING

Apparatet

Apparatet kobles fra strømnettet før rengjøring.

Apparatets overflater rengjøres ukentlig og mellom hver pasient med fuktig klut (såpe og vann) og desinfiseres med bakteriedrepende middel (for eksempel 70 % isopropylalkohol). Fuktighet må ikke komme inn i maskinen.

Pasientkretsen

Phasitronen® skal rengjøres daglig på følgende måte:

1. Phasitron demonteres i deler (som i bildet).

2. Kondensslange byttes daglig, tåler ikke vask i 85 grader.

3. Vaskes i 85 grader i instrumentvaskemaskin.

4. Evt. silikontube for trakeostomien vaskes i 85 grader i instrumentvaskemaskinen etter bruk.

Slangesettet rengjøres i instrumentvaskemaskinen ukentlig eller mellom hver pasient.

1. Ta alltid løs bakteriefilteret fra den røde slangen før rengjøring. Filteret må ikke vaskes, se ’bytting av filtrer’.

2. Slangesettet vaskes i 85 grader i instrumentvaskemaskin. Den røde slangen (lengste del) kobles til gjennomskylling.

3. Slangene tørkes ved å starte maskinen og koble slangene en etter en til den gule slangens utgang på maskinen.

OBS! Alle delene må være fullstendig tørre før de brukes igjen

VEDLIKEHOLD

For å lette monteringen av Phasitronen® og slangesett er det nødvendig å smøre noen av delene med jevne mellomrom. En hvit tube med silikon til dette bruk følger med maskinen.

Følgende deler skal smøres inn en gang pr. uke:

1. O-ringene (små svarte) på slangesettets koblinger

2. De sorte membranene i endene av Venturi -sylinderen.

3. O-ringen på Phasitronens væskekammer.

BYTTING AV FILTRER

Maskinen har følgende filtrer:

Filtrene kan ikke vaskes, men de byttes ut:

1. Det hvite filteret på den røde slangen skiftes mellom hver pasient, og 1 gang pr. uke hos en pasient.

2. Luftinntak (bak maskinen) skiftes mellom hver pasient, og 1 gang pr. uke hos en pasient.

3. Kjøleluftfilter (svart under fordekslet) byttes ut hver annen uke.

BESTILLING AV FORBRUKSUTSTYR

Forbruksutstyr bestilles via: ____________________________________ Tlf._____________

SERVICE

Maskinen blir kalt automatisk til service en gang pr. året. Servicen utføres av:

_________________________________________________________Tlf. ______________

OBS! HUSK BRUK AV STELLEFRAK OG HANSKER HOS PASIENTER MED KJENT SMITTE

# Text boxes

1

3

2

1

2

3